## Slide 1
Jačanje inspekcije zaštite okoliša
radi učinkovite kontrole
praćenja kakvoće zraka i
sustava trgovanja emisijskim jedinicama
stakleničkih plinova,
kako bi se postigla bolja kvaliteta zraka
u Republici Hrvatskoj
Ovaj projekt financira Europska unija

## Slide 2: LEBDEĆE ČESTICE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Opatija, 07.11.2017.
Dr.sc. Krešimir Šega, dipl. ing. fiz. (u mirovini)
Jedinica za higijenu okoline, IMI-Zagreb

## Slide 3: DVOKOMPONENTNI SUSTAVI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Kontinuirana faza Raspršena faza
Hidrosol tekuća tekuća i/ili kruta
Pjena kruta ili tekuća plin/mješavina plinova
AEROSOL plin/mješavina plinova kruta i/ili tekuća
Okolišni zrak promatramo kao kompleksni aerosol
Kontinuirana faza Raspršena faza
mješavina plinova krute i/ili tekuće čestice
Krešimir Šega, Jedinica za higijenu okoline, IMI-Zagreb

## Slide 4: VRSTE LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Pojedinačne čestice: male količine tvari, pravilnog oblika s gustoćom bliskom intrinsičnoj gustoći tvari od koje su sačinjene
Agregati: grupe čestica koje se drže zajedno snažnim atomskim i/ili molekularnim silama. U zraku se ponašaju poput pojedinačnih čestica.
Aglomerati: grupe čestica koje se drže zajedno slabijim silama adhehije ili kohezije.
Flokulati: grupe čestica vezanih međusobno još slabijim silama, koje se lako razbijaju
vibracijama, strujanjem zraka itd. U zraku se ponašaju potpuno različito od
pojedinačnih čestica.
Vlakna: prirodna (biološkog ili mineralnog porijekla) ili umjetno proizvedena vlakna
Uvjet: L > 5 µm ; L / D > 3

## Slide 5: PRIMJERI LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 6: PRIMJERI LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 7: PRIMJERI POJEDINAČNIH LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 8: PRIMJERI AGREGATA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 9: PRIMJERI SFERNIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 10: PRIMJERI VLAKANA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 11: PRIMJERI PELUDI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 12: ŠTO I KAKO DALJE?
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Različite veličine čestica
Različiti oblici čestica
Različiti sastav čestica
Različite gustoće čestica
Različite koncentracije čestica
itd.
Sva ova svojstva određuju ponašanje čestica u zraku.
Kako ih opisati?

## Slide 13: LEBDEĆE ČESTICE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Volumni faktor( φ) – volumen čestica u odnosu na volumen plina.
Kako bi se mogla zanemariti interakcija između čestica taj omjer treba biti φ < 10-3 (masena koncentracija ~ 1g m-3).
U okolišnom zraku ovaj je uvjet uvijek zadovoljen!
Veličina čestice – karakteristična linearna dimenzija trodimenzionalnog objekta.

## Slide 14: LEBDEĆE ČESTICE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Monodisperzni aerosol:
sve čestice su jednakog oblika i veličine.
Dogovor u praksi: Dp= Dpavg (1± 0.1)
Inače- polidisperzni aerosol
Lebdeće čestice u zraku su uvijek polidisperzni aerosol!

## Slide 15: PROMJERI ČESTICA U RAVNINI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Definicija veličine i oblika su jednostavne za čestice sfernog oblika.
U stvarnosti čestice su uvijek različitih veličina i oblika!
Definicije promjera
Martinov promjer (Dm): dijelimo svaku česticu (uvijek u istom smjeru)
na dva dijela jednake površine.
Ferretov promjer (Df): mjerimo najdužu dimenziju čestica (uvijek u istom smjeru)
Pri proračunu prosječnih vrijednosti Dm and Df uvijek moramo uzimati u obzir velik broj čestica kako bismo mogli zanemariti grešku zbog različitih
Rotacijskih položaja čestica u ravnini.

## Slide 16: PROMJERI ČESTICA U RAVNINI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 17: EKVIVALENTNI PROMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Promjer ekvivalentne kugle možemo bazirati na osnovi:
Projicirane površine – promjer kugle jednake projicirane površine poput
ispitivane čestice (optički detektori – raspršenje svjetlosti)
Površine kugle - promjer kugle jednake površine poput
ispitivane čestice (ukupna površina aerosola, adsorpcija plinova)
Volumena kugle - promjer kugle jednakog volumena poput ispitivane čestice
Mase kugle - promjer kugle mase jednake masi ispitivane čestice

## Slide 18: BRZINA TALOŽENJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Terminalna brzina poniranja čestice u zraku uslijed gravitacije, nazivana još
i brzinom taloženja, postiže se pri poništavanju sile teže s uzgonom i silom
trenja.

## Slide 19: BRZINA TALOŽENJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 20: EKVIVALENTNI PROMJERI
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Promjeri bazirani na brzina taloženja:
Stokesov promjer – promjer kugle koja ima jednaku brzinu taloženja kao i promatrana čestica.
Aerodinamički promjer- promjer kugle jedinične gustoće
koja ima jednaku brzinu taloženja kao i promatrana čestica.

## Slide 21: DODATNE VRSTE PROMJERA ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Za posebne svrhe koriste se još i promjeri bazirani na:
Električkoj pokretljivosti
Raspršenju svjetlosti
Koeficijentu difuzije – TERMODINAMIČKI PROMJER
itd.
Pri sakupljanju, analizi i interpretaciji rezultata monitoringa
lebdećih čestica, kojeg je prvenstvena svrha proračun zdravstvenih učinaka, UVIJEK koristimo aerodinamički promjer čestica, jer on najbolje opisuje ponašanje čestica u dišnom sustavu.
Uporaba različitih vrsta promjera daje različite rezultate, stoga je nužno uvijek naznačiti koja je vrsta promjera korištena.

## Slide 22: RASPON VELIČINA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Raspon promjera 0.002 – 100 µm
Omjer promjera 1 : 105
Omjer površina 1 : 1010
Omjer volumena (masa) 1 : 1015

## Slide 23: KONCENTRACIJE LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Brojčana koncentracija – broj čestica u jediničnom volumenu
zraka. Koristi se najviše pri izučavanju zdravstvenih učinaka
netopivih čestica (broj deponiranih čestica unutar dišnog sustava)
Masena koncentracija – masa čestica u jediničnom volumenu
zraka. Koristi se najviše pri izučavanju zdravstvenih učinaka
toksičnih topivih čestica (masa čestica deponirana u dišnom sustavu)

## Slide 24: LEBDEĆE ČESTICE U OKOLIŠNOM ZRAKU
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Mali volumni omjer ~ 10-5
Tipične brojčane, površinske i volumne razdiobe po veličini česstica
Gruba podjela u tri kategorije:
Nukleacijski mod: ~ 0,01 – 0,04 µm
Akumulacijski mod: ~ 0,1 – 1µm
Krupne čestice: ~ 5 – 50 µm

## Slide 25: TIPIČNI SASTAV LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 26: SHEMATSKI PRIKAZ DIŠNOG SUSTAVA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 27: DEFINICIJE FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
HRN ISO 7708:1998 Definicije frakcija čestica po veličini za uzorkovanje
radi ocjene utjecaja na zdravlje (ISO 7708:1995)
Inhalacijska frakcija: masena frakcija ukupnih lebdećih čestica koju udišemo na nos
ili usta (ovisi o smjeru i brzini strujanja zraka, frekvenciji udisaja itd.)
Inhalacijska konvencija: ciljna specifikacija uzorkivača inhalacijske frakcije.
Ekstratorakalna frakcija: masena koncentracija udahnutih čestica koje ne prodiru
dublje od grla.
Ekstratorakalna konvencija: ciljna specifikacija uzorkivača ekstratorakalne frakcije.
Dugi niz godina sakupljani su uzorci LČ ukupnih lebdećih čestica (TSP-total
Suspended Matter). Rezultati masenih koncentracija i njihovog sastava su se
značajno razlikovali s obzirom na dizajn ulaznog dijela sakupljača koji nije bio
standardiziran. Na taj su način usporedbe razina onečišćenja lebdećim česticama
sa različitih lokacija bile otežane, odnosno onemogućene. Povezanost sa zdravstvenim
učincima je također bila teže uočljiva.

## Slide 28: DEFINICIJE FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Torakalna frakcija: masena frakcija lebdećih čestica koje prodiru niže od grla.
Torakalna konvencija: ciljna specifikacija uzorkivača inhalacijske frakcije (s obzirom na postojanje velikih razlika između pojedinaca ova konvencija predstavlja prosječnu vrijednost). Opisana je kumulativnom lognormalnom razdiobom s medijanom od 11,64 µm i geometrijskom standardnom devijacijom od 1,5.

## Slide 29: DEFINICIJE FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Traheobronhijalna frakcija: masena frakcija lebdećih čestica koje prodiru niže od grla, ali ne prodiru u područja bez cilijarnog epitela.
Traheobronhijalna konvencija: ciljna specifikacija uzorkivača traheobronhijalne frakcije (s obzirom na postojanje velikih razlika između pojedinaca ova konvencija predstavlja prosječnu vrijednost).

## Slide 30: DEFINICIJE FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Respirabilna frakcija: masena frakcija lebdećih čestica koje prodiru
u područja bez cilijarnog epitela.
Respirabilna konvencija: ciljna specifikacija uzorkivača respirabilne
frakcije (s obzirom na postojanje velikih razlika između pojedinaca
ova konvencija predstavlja prosječnu vrijednost). Opisana je
kumulativnom lognormalnom razdiobom s medijanom od 2,5µm
i geometrijskom standardnom devijacijom od 1,5.

## Slide 31: DEFINICIJE FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Svaka od navedenih konvencija aproksimira frakciju lebdećih čestica koje prodiru u pojedinu regiju dišnog sustava, a ne frakciju koja se deponira u toj regiji.
U tom smislu, navedene konvencije precjenjuju zdravstvene učinke, jer pretpostavljamo da ih mogu izazvati samo deponirane čestice.

## Slide 32: GRAFIČKI PRIKAZI KONVENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 33: GRAFIČKI PRIKAZI KONVENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 34: GRAFIČKI PRIKAZI KONVENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 35: GRAFIČKI PRIKAZI KONVENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 36: KONVENCIJE – ANATOMSKI PRIKAZ
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 37: TIPIČNI SASTAV PM10, PM2.5 i PM10-2.5 FRAKCIJA LČ
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 38: TIPIČNI SASTAV PM1 FRAKCIJE LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 39: PRIMJERI MONITORINGA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Mjerenja automatskim analizatorima (in situ analysis)
Prednosti:
Dobivanje rezultata u realnom vremenu (potrebna validacija)
Obilje podataka omogućava dobru statističku obradu rezultata
Omogućava praćenje kratkotrajnih varijacija
Mane:
Složeno i skupo
Nužne česte kalibracije
Vrlo ograničena ili nemoguća kemijska analiza uzoraka

## Slide 40: PRIMJERI MONITORINGA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
UZORKOVANJE I NAKNADNA ANALIZA
Prednosti:
Vremenski integriran uzorak koji daje prosječnu vrijednost
Mnogo materijala za analizu
Jednostavnija aparatura, lako prilagodljiva
Podobno za širok spektar kemijskih analiza
Nedostaci:
Čestice mogu aglomerirati
Mogućnost kemijskih reakcija između čestica ili između čestica i podloge
Moguće greške pri uzorkovanju i transportu uzoraka

## Slide 41: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
“Domaća izrada”
PM10 i PM2.5
Ulazni separatori (1998.)
Volumen uzorka:
~ 100 m3 /dan
Promjeri mlaznicaeter:
11 mm i 2.5 mm
Broj mlaznica:
3 i 12
Reynoldsov broj: ~ 3 000

## Slide 42: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
AirMetrics uzorkivači
Pogodni za ad hoc i privremena istraživanja u blizini industrije i prometnica.
Napajanje: 220 V AC ; 12 V DC
Frakcije čestica: PM10 i PM2.5
Programabilni: vrijeme, dan dan u tjednu itd.
Lako se montiraju na stupove, drveće, zidove, ograde itd.
Snazna pumpa, protok zraka 0d 5 L/min
Mogućnost sakupljanja plinova u vreće od Tedlara u trajanju do 8 h

## Slide 43: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Referentni uzorkivači
Frakcije: PM10,PM2.5, PM1
Broj mlaznica: 8
Protok zraka: 2.3 m3h-1
Vrste filtara:
kvarc, teflon, staklena vlakna
LVS3
SEQ47/50

## Slide 44: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Mlaznice i impakcijske podloge(PM2.5)

## Slide 45: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 46: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 47: PRIMJERI SAKUPLJAČA FRAKCIJA LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Digitel HVS Automat DHA-80
15 filtera promjera 150 mm
Frakcije: PM10 ili PM2.5
Protok zraka:
Ukupne LČ : 700 L/min (1008 m3 dan-1)
PM10, PM2.5: 500 L/min ( 720 m3 dan-1)

## Slide 48: PRIMJERI AUTOMATSKIH ANALIZATORA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
TEOM
β - gauge
TEOM - Tapered element
oscillating microbalance
Mjeri promjenu frekvencije
titranja uzrokovanu povećanjem mase sakupljenih čestica.
Beta Gauge Particulate Monitor
Mjeri atenuaciju β-zraka pri
Prolasku kroz uzorak sakupljenih
čestica.

## Slide 49: FILTARSKE PODLOGE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Teflonski filtri PTFE su:
Jaki i otporni na kiseline, lužine i otapala
Hidrofobni
Vrlo čisti, podobni za kemijske analize
Pogodni za gravimetrijske analize
Otporni do 260°C
Idealni za sakupljanje lebdećih čestica, naročito u vlažnoj okolini.
Prilikom vaganja potrebno ih je elektrostatski izbijati
Visoka cijena

## Slide 50: FILTARSKE PODLOGE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Filtri od kvarcnih vlakana
Pogodni za istraživanje onečišćenja zraka.
Sačinjeni od čistih kvarcnih (SiO2) mikrovlakana(QMA), bez veziva i aditiva.
Vrlo nizak sadržaj alkalnih metala.
Odvajanje čestica: efikasno odvajanje sitnih čestica.
Propusnost: vrlo visoka. Omogućava velike protoke zraka.
Kemijska stabilnost: vrlo stabilni u prisustvu kiselih plinova (HCl, SO2, SO3, H2SO4, NO and NO3).
Otpornost na kemijske reagense: rezistentni na kiseline (osim HF) i lužine.
Temperaturna stabilnost: otporniji od filtara sačinjenih od staklenih vlakana. Otporni do 950°C; iznad te temperature počinju gubiti svoja dobra svojstva.

## Slide 51: FILTARSKE PODLOGE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Filtri od kvarcnih vlakana

## Slide 52: FILTARSKE PODLOGE
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Tri su osnovna mehanizma odvajanja čestica iz struje zraka u vlaknastim filtrima:
Difuzija
Intercepcija
Impakcija
Ukupna efikasnost filtra je zbroj efikasnosti ovih mehanizama odvajanja čestica.
Minimalna efikasnost (najveći prolazak čestica) je za čestice promjera 0.2 – 0.3 µm te se efikasnost filtara uvijek mjeri u tom području veličina.

## Slide 53: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Zakon o zaštiti zraka Narodne novine 130/11, 47/14, 61/17
Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku Narodne novine 117/12
Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske Narodne novine 1/14
Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka Narodne novine 73/16
Pravilnik o praćenju kvalitete zraka Narodne novine 79/17

## Slide 54: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
HRN EN 12341:2014
Vanjski zrak -- Određivanje masene koncetracije suspendiranih čestica PM10 ili PM2,5 standardnom gravimetrijskom metodom (EN 12341:2014)
HRN EN 12341:2006
Povučen
Kakvoća zraka -- Određivanje PM10 frakcije po veličini lebdećih čestica -- Referentna metoda i terensko ispitivanje u svrhu dokazivanja jednakovaljanosti mjernih metoda (EN 12341:1998)
HRN EN 14907:2006
Povučen
Kvaliteta vanjskog zraka -- Standardna gravimetrijska metoda za određivanje PM2,5 masene frakcije lebdećih čestica (EN 14907:2005)
Ove su norme povučene 2014. godine i objedinjene u poboljšanu normu:

## Slide 55: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Konačno, kakav to uzorak na kraju imamo?
Za vrijeme kondicioniranja uzorci su izloženi sedimentaciji i apsorpciji tvari iz zraka komore za kondicioniranje i vagaonice (npr. kondicioniranje paljenih filtara za sakupljanje organskog i elementnog ugljika).
Uzorak je sakupljen u skladu s očekivanim zdravstvenim učincima prema odabranoj konvenciji.
Sakupljamo integrirani uzorak kroz definirano razdoblje sakupljanja.
Čestice su nakupljene tijesno pa su moguće kemijske reakcije između čestica kao
i između čestica i podloge.
Zbog normom HRN EN 12341:2014 propisanog kondicioniranja uzoraka uvjeti
temperature zraka, tlaka zraka i relativne vlažnosti su promijenjeni u odnosu na
okolišne uvjete pa dozvoljavaju evaporaciju i kondenzaciju vode i hlapivih tvari.

## Slide 56: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Sakupljeni uzorak se značajno razlikuje od “oblaka čestica” iz kojeg je uzet, pa se postavlja pitanje što smo postigli zadanim procedurama?
Uniformnost procedura što omogućava usporedbu rezultata dobivenih “širom svijeta”.
Dobru bazu za daljnje statističke obrade.
Mogućnost provođenja uniformnih epidemioloških studija i meta studija.
Planiranje i provođenje uniformnih i istovremenih mjera za smanjenje razina onečišćenja.
Jedinstvena legislativa
Jedinstvena kontrola razina onečišćenja zraka.

## Slide 57: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA - EKVIVALENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ispitivanje ekvivalencije rezultata (PM2.5) – Primjer 1
Usporedba izvornih i sezonski korigiranih podataka određenih referentnim SEQ47/50 sakupljačem i automatskim analizatorom za PM2.5 frakciju tijekom 2014. i 2015. godine.
Izvorni podaci | Korigirani podaci | Korekcijska funkcija
Zima ; N = 90 ; R2 = 0,935 |  | 
y = 0,699x + 1,880 U = 76,2 % | y = 1,012x – 0,705 U = 89,2 % | y1 = 1,430y – 2,688
Proljeće ; N = 91 ; R2 = 0,804 |  | 
y = 0,591x + 0,747 U = 77,5 % | y = 1,058x – 0,840 U = 30,4 % | y1 = 1,692y – 1,264
Ljeto ; N = 92 ; R2 = 0,627 |  | 
y = 0,512x + 1,826 U = 85,7 % | y = 1,173x – 2,663 U = 48,3 % | y1 = 1,954y – 3,569
Jesen ; N = 89 ; R2 = 0,945 |  | 
y = 0,670x + 1,173 U = 74,5 % | y = 1,011x – 0,596 U = 73,5 % | y1 = 1,492y – 1,750
Godišnje razdoblje ; N = 362 ; R2 = 0,954 |  | 
y = 0,704x – 0,289 U = 75,1 % | y = 1,008x – 0,290 U = 61,9 % | y1 = 1,420y + 0,411

## Slide 58: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA - EKVIVALENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Referentna metoda | Ne-referentna metoda | Godišnja korekcija | Sezonska korekcija
C = 35,6 µg/m3 | C = 24,8 µg/m3 | C = 35,6 µg/m3 | C = 35,6 µg/m3
Ispitivanje ekvivalencije rezultata (PM2.5) – Primjer 1

## Slide 59: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA - EKVIVALENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ispitivanje ekvivalencije rezultata (PM2.5) – Primjer 2
Usporedba izvornih i sezonski korigiranih podataka određenih referentnim SEQ47/50 sakupljačem i automatskim analizatorom za frakciju PM10
Izvorni podaci | Korigirani podaci | Korekcijska funkcija
Ljeto ; N = 27 ; R2 = 0,929 |  | 
y = 1,018x + 1,113 U = 10,2 % | y = 0,999x + 0,009 U = 12,9 % | y1 = 0,983y – 1,094
Jesen ; N = 28 ; R2 = 0,956 |  | 
y = 0,998x + 0,820 U = 6,9 % | y = 1,000 – 0,001 U = 10,9 % | y1 = 1,002y – 0,821
Zima ; N = 45 ; R2 = 0,926 |  | 
y = 0,843x + 2,821 U = 22,4 % | y = 1,007x – 0,138 U = 13,9 % | y1 = 1,187y – 3,348
Proljeće ; N = 30 ; R2 = 0,950 |  | 
y = 0,947x + 0,792 U = 11,1 % | y = 1,001x – 0,029 U = 12,5 % | y1 = 1,055y – 0,836

## Slide 60: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA - EKVIVALENCIJA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ispitivanje ekvivalencije rezultata (PM2.5) – Primjer 3
Usporedba izvornih i korigiranih podataka određenih referentnim SEQ47/50 sakupljačem i sakupljačem Digitel HVS Automat DHA-80 za frakciju PM10
Nakon korekcije broj dnevnih prekoračenja porastao za ~ 50% (dozvoljeno 35)
Referentni LVS vs. HVS ; N = 125 ; R2 = 0,968 |  | 
Izvorni podaci | Korigirani podaci | Korekcijska funkcija
y = 0,892x – 3,133 U = 37,2 % | y = 1,002x + 0,357 U = 16,9 % | y1 = 1,122y + 3,514
Parametar | Referentni LVS | HVS | Godišnje korigirani HVS | Sezonski korigirani HVS
Cavg [µg m-3] | 38,3 | 31,1 | 38,3 | 38,3
> 50 [µg m-3] | 83 | 56 | 80 | 83

## Slide 61: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Chart: C (µg/m3)
Chart: A -C (µg/m3)
Prikaz uniformnosti oblaka PM10
Usporedba dnevnih koncentracija izmjerenih
tijekom 2016. godine istovrsnim sakupljačima
na dvije gradske mjerne postaje smještene u
različitim dijelovima grada međusobno udaljene
4,7 km zračne linije.

## Slide 62: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Monitoring PM2,5 frakcije lebdećih čestica na gradskoj pozadinskoj mjernoj postaji
Mjerno razdoblje 2000.-2015.
Mjerenja provedena sukladno propisanim normama
Obuhvat podataka >98%
Dnevni uzorci (od podneva do podneva)
Korišteni referentni uređaji: LVS3, SEQ 47/50

## Slide 63: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Godina | Izmjerena koncentracija (godišnji prosjek) | GV uvećana za GT
 | µg m-3 | (µg m-3)
2009. | 25,4 | 29,3
2010. | 25,0 | 28,6
2011. | 26,5 | 27,9
2012. | 21,7 | 27,1
2013. | 22,5 | 26,4
2014. | 19,3 | 25,7
2015. | 21,8 | 25,0
2020. GV=20 µg m-3

## Slide 64: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Izrazita sezonska ovisnost

## Slide 65: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša

## Slide 66: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Trendovi sezonskih koncentracija kroz mjerno razdoblje

## Slide 67: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Trendovi koncentracija za razdoblja bez (svibanj-rujan) i sa grijanjem (studeni-ožujak)

## Slide 68: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Pokazatelj prosječne izloženosti (PPI)
Trogodišnji prosjek srednjih godišnjih
koncentracija unazad:
PPIX=(CX+CX-1+CX-2) /3
Vrijednost PPI za 2015. godinu od
21,2 µg m-3 viša je od zahtijevane razine izloženosti od 20,0 µg m-3 za 2015. godinu.
Predviđanje za 2020. godinu iznosi 19,4 µg m-3
ukoliko se predviđanje ostvari to bi značil
o da cilj smanjenja izloženosti na nacionalnoj
razini od 20% neće biti dostignut.
Model je dao izvrsno predviđanje
vrijednosti PPI za 2015. godinu.

## Slide 69: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 1
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Proračun pokazuje da je tijekom razdoblja
od 2001. do 2015. godine ∆DS smanjen od
3,2 #100 000 za 2001. na 1,4 #/100 000
Stanovnika za 2015. godinu. Procjena ∆DS
za 2020. godinu iznosi 1,2 #/100 000 stanovnika.
Ovisnost trogodišnjeg prosjeka broja
dodatnih slučajeva ukupne smrtnosti
(ΔDS) s obzirom na promjenu PPI.

## Slide 70: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Opažanje obojene oborine kada analiza sedimenta ukazuje na prisutnost saharske prašine je rijedak u unutrašnjosti Hrvatske. Većina tih događaja prolazi neopaženo, te ih je moguće dokazati samo složenim analizama elementnog sastava lebdećih čestica
i modeliranjem postojanja i snage pojedinih izvora onečišćenja.
Vrsta onečišćenja: 24-satni uzorci PM2.5
Broj uzoraka: 619
Filtarska podloga: PTFE
Mjerne metode: HRN EN 14907:2005; HRN EN 12341:2014
Razdoblje mjerenja: 20. siječnja 2014. – 30. rujna 2015.
Uzorkivač: SvenLeckel SEQ47/50
Elementna analiza: ED XRF
Analizator: EPSILON5, PanAnalytical
Analiza rezultata: EPA PMF5; NOAA HYSPLIT

## Slide 71: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Ortogonalnost Faktora 4 na ostale faktore
Analiza je ukazala na 6 značajnih Faktora (izvora onečišćenja PM2.5 frakcijom lebdećih čestica). Faktor 4 kojeg možemo nazvati Saharska prašina je potpuno samostalan i ne pokazuje ovisnost o ostalim faktorima (rotacija faktora ne pokazuje efekta)

## Slide 72: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Si
Ti
Al
Ca
Slaganje modeliranih s izmjerenim vrijednostima za Si, Ti, Al i Ca

## Slide 73: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Postotak pojedinog elementa obuhvaćen Faktorom 4

## Slide 74: MONITORING LEBDEĆIH ČESTICA – PRIMJER 2
Institut za energetiku i zaštitu okoliša
Rezultati pokazuju da je u Zagrebu svaka pojava trajektorija zraka koje potječu iz Sjeverne Afrike (30-40 godišnje) registrirana kao doprinos sadržaju PM2.5 frakcije lebdećih čestica, predstavljajući transport onečišćenja iz Sahare u Srednju Europu.
Istraživanje je provedeno u sklopu projekta IAEA RER1/013 TC project “Supporting Air Quality Management (Phase II)

## Slide 75: HVALA !
Institut za energetiku i zaštitu okoliša